- 写序列号指令

序列号构成：C1025D010001，共12个字符

对应的Hex：43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31

指令：01 29 51 A0 00 06 0C 43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31 15 26

返回值：01 29 51 A0 00 06 CC D0

其中“01 29 51 A0 00 06 0C”为固定字，“43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31”为序列号，“15 26”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读序列号指令

指令：01 28 51 A0 00 06 F1 10

返回值：01 28 0C 43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31 6E C2

其中“01 28 0C”为固定字，“43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31”为序列号，对应ascii码为“C1025D010001”，“6E C2”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读软件版本指令

指令：01 28 80 10 00 09 89 CF

返回值：01 28 12 41 32 30 41 20 56 30 30 2E 30 30 2E 30 30 2E 30 31 20 42 D9

其中“01 28 12”为固定字，“41 32 30 41 20 56 30 30 2E 30 30 2E 30 30 2E 30 31 20”为软件版本号，对应ascii码为“A20A V00.00.00.01”，“42 D9”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读硬件版本指令

指令：01 28 80 1A 00 05 A9 C8

返回值：01 28 0A 41 32 30 41 20 56 30 2E 31 20 38 9F

其中“01 28 0A”为固定字，“41 32 30 41 20 56 30 2E 31 20”为硬件版本号，对应ascii码为“A20A V0.1 ”，“38 9F”为crc16，小端；其余指令类同。

- 量程迁移指令

指令：01 29 51 3E 00 05 0A 00 00 C8 C2 00 00 FA 43 00 01 93 8E

返回值：01 29 51 3E 00 05 ED 3F

其中“01 29 51 3E 00 05 0A”、“00 01”为固定字；“00 00 C8 C2”为迁移量程下限，对应浮点数-100，单位kpa，小端；“00 00 FA 43”为迁移量程上限，对应浮点数500，单位kpa，小端；“93 8E”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读迁移量程指令

指令：01 28 51 3E 00 04 11 3F

返回值：01 28 08 00 00 C8 C2 00 00 FA 43 8F 90

其中“01 28 08”为固定字，“00 00 C8 C2”为迁移量程下限，对应浮点数-100，单位kpa，小端；“00 00 FA 43”为迁移量程上限，对应浮点数500，单位kpa，小端；“8F 90”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读压力指令

指令：01 03 00 02 00 02 65 CB

返回值：01 03 04 43 FA 00 00 CF 86

其中“01 03 04”为固定字， “43 FA 00 00”为压力值，对应浮点数500，单位kpa，大端；“CF 86”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读压力类型指令

指令：01 28 51 37 00 01 01 3E

返回值：01 28 02 00 00 B1 A0

设置压力类型指令

设置压力类型，0=表压(Gauge)，2=绝压(Absolute)，3=差压(Differential)

表压指令：01 29 51 37 00 01 02 00 00 21 AC

绝压指令：01 29 51 37 00 01 02 00 02 A0 6D

差压指令：01 29 51 37 00 01 02 00 03 61 AD

返回值：01 29 51 37 00 01 ED 3F

其中“01 29 51 37 00 01 02”为固定字，“00 00”、“00 02”、“00 03”分别为表压、绝压、差压的压力类型值，U16大端；“21 AC”、“A0 6D”、“61 AD”为crc16，小端；其余指令类同。

其中“01 28 02”为固定字， “00 00”为压力类型，U16大端，0为表压， 2为绝压，3为差压，其他值无效；“B1 A0”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读精度指令

指令：01 28 51 36 00 01 50 FE

返回值：01 28 02 00 0A 31 A7

其中“01 28 02”为固定字， “00 0A”为精度值，U16大端，精度*100，Eg:0.1%=10；“31 A7”为crc16，小端；其余指令类同。