## 整机性能检测模块
序号 | 测试分类 | 测试项 | 测试前图示 | 图示文本 | 测试目的 | 测试流程 | 参数 | 判定指标 | 测试过程
1 | 基本信息记录 | 基本信息记录 | - | - | 1.读取主机所有通讯模块版本信息，记录信息并验证设备各模块在线状态 2.验证各通讯么模块版本与服务器版本是否一致 | 1. 读取并记录主机基本信息（型号、序列号） 2. 读取并记录控制板基本信息（固件版本、硬件版本） 3. 读取并记录UI软件版本信息（固件版本） | - |  | 一. 读取并记录主机基本信息 1.型号：成功值 / 失败（异常信息） 2.设备序列号：成功值 / 失败（异常信息） 二. 读取并记录控制板基本信息 1.固件版本：成功值 / 失败（异常信息） 2.硬件版本：成功值 / 失败（异常信息） 三. 读取并记录UI版本基本信息 1.固件版本：成功值 / 失败（异常信息）
2 | 电源 | 供电测试 |  |  | 1.验证电源供电，电源功能是否正常 | 1.电源线连接后开机 2.目视开关按键指示灯是否亮 | - |  | 一.验证电源开关状态 1.开关指示灯 结论： 电源供电正常
3 | 通讯 | 232通讯测试 | 采用通讯连接示意图 |  | 验证232通讯功能是否正常 | 连接RS232接口，收发SCPI指令 | - | 指令有响应 | 收发SCPI指令
4 | 屏幕测试 | 屏幕坏点测试 |  | 1.请转移到设备进行测试操作 | 验证屏幕是否有坏点，触摸功能是否正常，屏幕亮度调节是否正常 | 1. 启动设备内部屏幕亮度自检工具 2.转移设备操作 弹窗提醒 3.实时监控设备自检结果，自检结果为通过，判定成功，结果为不通过， 4.启动屏幕坏点测试自检工具 5.实时监控设备自检结果，自检结果为通过，判定成功，结果为不通过， 6.启动屏幕触摸测试 7.实时监控设备自检结果，自检结果为通过，判定成功，结果为不通过， | - | - | 一.屏幕坏点测试 1.启动设备内部自检工具：成功 / 失败（启动失败，结束当前测试） 2.请转移到设备进行操作（弹窗提醒） 3.确认自检结果：通过 / 不通过 二.屏幕触摸测试 1.启动设备内部自检工具：成功 / 失败（启动失败，结束当前测试） 2.确认自检结果：通过 / 不通过 三.屏幕亮度测试 1.启动设备内部自检工具：成功 / 失败（启动失败，结束当前测试） 2.确认自检结果：通过 / 不通过 结论： 屏幕坏点测试通过，屏幕触摸测试通过，屏幕亮度测试通过。
|  | 屏幕触摸测试 |  |  |  |  | - | -
|  | 屏幕亮度测试 |  |  |  |  | - | -
|  | 蜂鸣器测试 |  | 1.请转移到设备进行测试操作 | 验证蜂鸣器功能是否正常 | 1.启动设备内部峰鸣器自检工具 2.转移设备操作 弹窗提醒 3.实时监控设备自检结果，自检结果为通过，判定成功，结果为不通过， | - | - | 一.蜂鸣器测试 1.启动设备内部自检工具：成功 / 失败（启动失败，结束当前测试） 2.请转移到设备进行操作（弹窗提醒） 3.确认自检结果：通过 / 不通过 结论： 蜂鸣器测试通过。
5 |  | 风扇测试 | - | - | 验证风扇功能是否正常 | 1.分别 启动三个风扇，调节转速并回读 | - | - | 一.验证铁电存储功能 1.分别启动三个风扇，转速设置0.2：判断回读转速是否在正常范围内 2.分别启动三个风扇，转速设置0.3：判断回读转速是否在正常范围内 3.分别启动三个风扇，转速设置0.6：判断回读转速是否在正常范围内
6 |  | 传感器测试 |  |  | 验证传感器是否正常 | 读取两真空和正压压力传感器数值 |  |  | 1.通讯正常； 2.真空接口未接，压力值大气压100kPa附近为正常； 3.正压排空，压力为0MPa附近为正常
7 | 压力功能测试 | 正压测试 |  | 确保输出口有效封堵 | 1.造压效率是否正常 2.是否泄露 | 测试前设置：压力单位切换为kPa 正压： 1. 造压到目标压力值8.5MPa，达到目标值，如果2min未达到 ，记录当前压力，终止向下测试 2. 停止造压状态，记录整个造压时间 3.停止造压30s后记录压力值，再过30s后再次记录压力值，计算压力下降值 4.0~8.5MPa造压过程中读取前级和增压级电机电流，暂定5次/s,先记录，后再结合造压时间分析效率 | 正压： 1.造压到上限：8.5MPa 2.压力超时：50s 3.正压静压等待时间：30s 4.正压泄露采集时间：30s 5.回零开始计时压力 <= 100kPa |  | 一、正压造压效率 1.常开阀断电彻底排空压力，判断压力是否为0：通过/常开阀异常，或压力传感器异常 2.设定造压范围8-8.5MPa，造压直到泵停止，记录启动到停止泵工作时间判断是否小于50s：通过/造压超时 3.停泵后计时30s，记录压力传感器数据，再30s后再次记录压力传感器数据，计算两次差值是否小于100kpa：通过/泄露超标
|  | 常开阀测试 |  | 确保输出口有效封堵 | 常开阀是否工作正常 | 造压测试后，常开阀断电泄压 | 0kpa |  | 判断压力是否为0：通过/常开阀异常
|  | 真空测试 |  | 确保输出口有效封堵 | 1.造压效率是否正常 2.是否泄露 | 测试前设置：压力单位切换为kPa 真空： 1. 造压到目标压力值，达到目标值，如果20s未达到 ，记录当前压力，终止向下测试 2. 停止造压状态，记录整个造压时间 3.停止造压30s后记录压力值，再过30s后再次记录压力值，计算压力下降值 | 真空： 1.造压到上限：1kpa.a 2.压力超时：20s 3.正压静压等待时间：30s 4.正压泄露采集时间：30s 5.回零开始计时压力 <= 0.5kPa |  | 一、真空造压效率 1.不安装堵头，彻底排空压力，判断压力是否为0：通过/压力传感器异常 2.设定造压范围3-5kPa.a，造压直到泵停止，记录启动到停止泵工作时间判断是否小于20s：通过/造压超时 3.停泵后计时30s，记录压力传感器数据，再30s后再次记录压力传感器数据，计算两次差值是否小于0.5kpa：通过/泄露超标
|  | 吹扫测试 |  | 确保输出口有效封堵 | 吹扫功能是否正常 | 启动吹扫功能 | 排空口有气流 |  | 1.启动吹扫程序，手动判断排空口是否有气流：通过/吹扫功能异常
8 | 传感器校准 | 真空模块校准 |  | 外接绝压表 | 校准传感器 |  |  |  | 1.真空接口连接绝压表，两点校准，大气压附近:100kPa,5kPa 2.直接用P27造压，稳定后，读取P27的原始值，读取绝压表的标准值，最后把校准数据发给P27校准
|  | 正压模块校准 |  | 外接压力表 | 校准传感器 |  |  |  | 1.正压接口连接10MPa的压力表，两点校准，0点,0MPa,8.5MPa; 2.直接用P27造压，稳定后，读取P27的原始值，读取压力表的标准值，最后把校准数据发给P27校准

## 组件测试模块
序号 | 组件名称 | 测试项 | 测试配图 | 测试流程 | 参数 | 指标 | 测试过程 | 备注
1 | 预压泵组件 | 液泵电机调速测试 |  | 1.发送维修排液指令，排空后等待N秒 2.启动液体泵，发送占空比，等待N秒，回读转速 3.计算是否合格，测试值=（ABS(设定点转速-回读转速）/转速满度）小于误差指标为合格；合格循环下一个占空比，继续执行步骤2，不合格，终止测试 | 1.排空等待：5s 2.回读转速前等待：3s 3.转速满度：7600 4.占空比：50%，80%，100% | 转速误差:30%FS
|  | 液泵效率测试 |  | 1.启动维修排液，目的是排空蓄能器压力，排空等待N秒 2.关闭VinH,VinL阀 3.启动泵占空比1，记录启动时间，实时采集Pin压力值，达到目标点，记录达到时间，占空比设置为0.判断时间在指标范围内为通过，否则不通过 4.打开VinL,VinOut，排空 | 1.排空等待时间:5s 2.泵超时时间：30s 3.达到目标点：7MPa | 效率时间：15s
|  | 泵测试 |  | 1.验证泵/增压缸功能及VinL、VoutL、隔离阀开闭正常 1.1.泄压吸液，泵占空比0，增压缸占空比0.5，打开VinL,VoutL,VoutH 1.2.泵动作：判断Pin压力值，如果小于3000，打开泵，占空比1， 1.3.测试泵及增压缸转速：等待10s,读取泵转速值，增压缸转速值，根据判定指标进行分支依次判断，有不通过的判定失败 1.4.测试阀：读取Pin及PML压力值，如果压差>200kPa，判定为VinL阀未打开，如果PML>200kPa，判定为VoutL未打开。 1.5.压力排空，等待10s,读取PMH/PML/PIn 压力值，如果ABS(PMH-PML)不满足指标，隔离阀未打开 2.验证正压造压能力，启动前，读取PML压力pml0,读取PCTL压力pctl0 2.1 打压，设定压力上限，在超时时间内达到设定点的98%，进行下一步，否则进行问题细化定位 2.2 细化问题定位：读取Pin压力，如果>=1100kPa,判定为正压能力不足，低压溢流阀故障或低压输出单向阀关闭不严 2.3 Pin <1100kPa, 读取泵转速，转速>1000, 判定为泵吸液故障，未达到1级输出能力 2.4 泵转速<=1000, 读取泵占空比， 占空比>0.2,判定为泵转速不足，<=0.2 判定 泵驱动逻辑不正确 3.读取Pin压力P1，泵关闭，设置泵转速为0.004，等待2S，读取Pin压力P2， P1-P2>800 判定泵停止后压力下降过快，否则 进行下一项 4.等待3s，读取泵转速，如果转速>50,判定为泵反转，泵输出单向阀闭合不严，否则进行下一项 5.读取pin,并记录Pin1，等待10s, 读取Pin压力值Pin2，Pin2-Pin1>150,判定为泵泄露速率过快，读取Pctl压力值Pctl1, Pctl1-Pctl0>500,判定为VinH关不严，读取PML压力值PML1，PML1-PML0>500,判定问VinL关不严 6.读取Pin,PML,PMH压力值，Pin0,PML0,PMH0, 打开隔离阀，打开VinL,VoutH阀 6.1 等待3S，PMH1与PML1、Pin1差值>200 判定PMH异常， PML1与PMH1、Pin1差值>200 判定PML异常，Pin1与PML1、PMH1差值>200 判定Pin异常， 6.2 满足PML1-PML0<500 && PMH1-PMH0<500条件，如果Pin0-Pin1>500,判定为VinL漏，Pin0-Pin1<=500 判定为VinL打不开 6.2 如果PMH1-PML1>200 判定为隔离阀打不开 6.3 关闭隔离阀，等待3S，读取隔离阀状态，如果隔离阀状态未关闭，隔离阀关闭超时 6.4 关闭VinL,等待1s,读取PMH值PMH0，关闭VoutL阀，等待2s, 读取PML值，如果值>200,判定为VoutL打不开，否则进行下一步 6.5 等待2s, 读取PMH压力值PMH1，如果PMH0-PMH1 >1000，判定为Viso不严或高压活塞漏 7.设定压力点为0，等待80s, 读取PMH压力值<100测试结束，否则降压超时 |  | 增压缸转速<1: 增压缸故障 增压缸转速>1并<1000:增压缸转速低 泵转速<1：泵故障 泵转速>1并<6000：泵转速低 VinL未打开压差：200 kPa VouL未打开压力：200 kPa 排空压差：200kPa 正压造压超时时间：60s | 一、校验泵、增压缸转速是否正常 0.切压力单位 1.打开VinL、VoutL、VoutH,关闭隔离阀、VinH阀：成功 2.增压缸占空比0.5，泵动占空比1：成功 3.等待2s 4.读泵及增压缸电机转速：7500rmp , 1500rpm 结论： 1.泵转速正常（泵转速>6000）、增压缸转速（转速>1000）正常 二、校验VinL阀、VouL阀、隔离阀动作是否正常 1.读PML、Pin压力值PML0、Pin0：2kPa 3kPa 2.切排空状态：成功 3.等待10s 3.读PMH、PML压力值并计算差值(校验VouL阀)：2kPa 5kPa , 差值3kPa 结论： 1.Abs(PML0-Pin0) =1kPa ,VinL阀打开正常 2.VoutL阀打开正常(PML0 >200 kPa VoutL未打开) 三、验证造压能力 1.读PML0、Pctl0压力值：3kPa, 0.1kPa 2.设定压力点7000kPa：成功 3.达到设定压力点计时：10秒（超时） 4.读Pin压力值：2000kPa（>1100kPa ） 5.读取泵的占空比（ <1100kPa ）：0.3 （>0.2泵转速不足） 0.1（<=0.2泵驱动逻辑错误） 结论： 1.达到设定点压力超时（1.低压溢流阀故障或输出单向阀关闭不严2.泵转速不足 3.泵驱动逻辑错误） 四、校验压力下降速度 1.读取Pin0压力：7001kPa 2.关闭泵(切测量)：成功 3.等待2秒：成功 4.读Pin1压力：6989kPa 5.计算Pin0-Pin1,并判断差值是否>800: Abs（7001-6989）= 12 结论： 1.压力下降速度正常 五、校验泵是否反转 1.等待3秒：成功 2.读泵转速：55 结论： 1.泵开始反转，泵输出单向阀闭合不严 六、校验泵泄露速率、VinH及VinL阀的是否关闭不严 1.读Pin、Pctl、PML的压力值Pin1、Pctl1、PML:xxxxkPa、xxx、xxxx 2.等待10秒：完成 3.读Pin、Pctl、PML的压力值 Pin2、Pctl2、PML2:XXX,XXX,XXX 结论： 1.Pin2-Pin1 <150 ,泵泄露速率正常 2.Pctl2-Pctl1 >500 ,VinH关闭不严 3.PML2-PML0>500,VinL关闭不严 七、验证隔离阀、VinL、VoutH、Vout 阀功能 1.读Pin PML PMH 压力值：Pin0、PML0、PMH0 2.打开隔离阀、VinLi、VoutH阀 3.等待3秒：完成 4.读Pin PML PMH 压力值：Pin1、PML1、PMH1 5.关闭隔离阀：成功（等待3秒） 6.关闭VinL：成功（等待1秒） 7.读PMH压力值PMH0:XXX 8.打开VoutL:成功（等待2秒） 9.读PML压力值PML0：xxx 10.等待2秒：成功 11.读PMH压力值PMH1:XXX 结论： 1.PML1-PML0 <500 且PMH1-PMH0<500且Pin0-Pin1>500,判定VinL漏 （VinL打不开） 2.PMH1-PML1 >200 , 隔离阀打不开 3.PML0>200 ,Vout阀打不开 4.PMH0-PMH1>1000,Viso阀关闭不严或高压活塞泄露 八、泄压 1.排空：成功 2.等待10秒 3.读PMH的压力值：0kPa 结论： 1.排空完成 | 当前测试方案无法正常写代码逻辑。 1.泄压吸液 （这是什么概念）。 2.泵测试中带着增压缸功能检测貌似不合理(应属于控压测试或增压缸测试)。 3.测试电磁阀能否正常开闭应该是泵测试的前提。 4.隔离阀没有打开的指标是什么？ 5.造压测试：压力不足、 压力下降过快、泵反转（单向阀关闭不严）
|  | 高压控制阀检测 |  | 检测高压控制阀功能及泄露 1.关闭所有控制阀，以占空比0.5启动泵 2.读取pin压力达到4MPa关闭泵 3.读取Pctl压力，等待10s,读取Pctl压力，计算泄漏率，不满足终止测试，判定VInH阀关不上，不满足泄露指标，VinH阀泄露，终止测试【不满足指标说明VinH阀泄露】 4.关闭VoutH,打开VinH,读取Pctl/Pin压力值，计算Pctl与Pin压力值的差，如果绝对值不满足＜500kPa，则提示VinH阀打不开或VoutH阀泄露，终止测试【不满足说明VinH阀打开功能不正常 或 VoutH阀泄露】 5.继续打压到4MPa关闭泵 6.打开VoutH，打开VinH阀，等待10s，读取Pctl压力，如果绝对值不满足 < 500kPa，则提示VoutH阀排空异常【不满足说明VoutH阀打开功能不正常】 |  |  | 【测试方案调整】：测试能否正常打开需要调整：占空比不能限制为1，调整占空比为0.5、0.65、0.8分别进行测试 1.启动维修排液 2.关闭所有控制阀，以占空比0.5启动泵，读取Pin压力达到4000kpa关闭泵 3.读取Pctl压力，等待10s，再读取Pctl压力，计算泄漏率>500kpa为不满足指标，提示VinH阀泄露(关不上)，停止测试；如果泄漏量<500kpa满足指标，提示VinH阀不泄露 4.以0.50占空比打开VinH阀，等待5s，关闭VinH阀，读取Pctl和Pin压力差绝对值不满足<500kpa，提示VinH阀打开功能异常(轻度阻塞)，继续打开功能测试；如果压差绝对值满足<500kpa，直接测试步骤7，提示VinH阀打开功能正常 5.以0.65占空比打开VinH阀，等待5s，关闭VinH阀，读取Pctl和Pin压力差绝对值不满足<500kpa，提示VinH阀打开功能异常(中度阻塞)，继续打开功能测试 6.以0.80占空比打开VinH阀，等待5s，关闭VinH阀，读取Pctl和Pin压力差绝对值不满足<500kpa，提示VinH阀打开功能异常(严重阻塞)，停止测试 【以上通过，证明VinH阀开关正常，继续测VoutH阀】 7.读取Pin的值，如果<500kpa，提示VoutH阀泄露(关不上)，停止测试；如果>500kpa，提示VoutH阀不泄露 8.继续打压到4000kpa关闭泵 9.以0.50占空比打开VoutH阀，等待5s，关闭VoutH阀，读取Pctl压力值不满足<500kpa，提示VoutH阀打开功能异常(轻度阻塞)，继续打开功能测试；如果Pctl压力值满足<500kpa，直接结束测试，提示VoutH阀打开功能正常 10.以0.65占空比打开VoutH阀，等待5s，关闭VoutH阀，读取Pctl压力值不满足<500kpa，提示VoutH阀打开功能异常(中度阻塞)，继续打开功能测试 11.以0.8占空比打开VoutH阀，等待5s，关闭VoutH阀，读取Pctl压力值不满足<500kpa，提示VoutH阀打开功能异常(严重阻塞)，停止测试
| 蓄能器组件 | 液源模块检测 |  | 压力模块检测 1. 发指令给设备进行排空 2. 循环读取 PMH 压力值，超时时间：20 s 【验证PMH模块的原因：需要PMH模块和Pin模块做比对验证，因为无法靠通讯对Pin进行清零，无法通讯是因为Pin是传感器，没法通讯。所以想要测Pin模块是否正常，需要和PMH模块的值做对比验证，前提是PMH模块正常】 3. 判断 PMH 压力值是否达到排空压力：-50~50 kPa，达到则进行下一步，否则超时，提示排空异常或压力模块异常，中止测试 4. 发指令对 PMH 模块清零，如果清零失败提示异常，中止测试【清零的目的：去除零漂】 5. 间隔 1 s，循环 5 次，获取 PMH 模块压力值 6. 若压力值完全无变化，则提示对应模块异常“正常应该有波动，可能接线或者通讯有问题”【液压设备压力在一段时间内会波动，不存在不动的情况（设备上看压力值不动的原因是因为小数点后1位看不见，实际取小数点后2位可以看到变化）】 7. 打开Viso阀，关闭VinH阀，关闭VoutH阀，打开VinL阀，关闭VoutL阀 【目的：1.确保PMH和Pin模块之间低压液路通； 2.确保造压后液体不会排出去】 8. 计算PMH 和 Pin的压差绝对值，范围在 500 kPa 之内，则判定Pin 模块正常；否则提示Pin模块异常，终止测试 9. 以占空比0.5启动预压泵造压，Pin等于4MPa停止泵，等待10s，执行步骤8 10. 以占空比0.5启动预压泵造压，Pin等于6MPa停止泵，等待10s，执行步骤8
|  | 低压控制阀检测 |  | 1. 维修排液【目的：管路液体排出（排空和维修排液区别=>排空：Pin模块不会变 - 因为VinL阀关闭压力排不出去，其他压力模块变为最低；维修排液：所有压力模块都变为最低 - 因为VinL阀打开压力能排出去） 2. 打开VinL阀和VoutH阀、其余阀关闭【目的：为了后续根据控压数据判断低压阀的开闭功能是否正常】 3. 以占空比0.5启动预压泵造压，控压目标：70s达到4000kpa，达不到停止测试，【目的：造压】 4. 间隔0.1s循环读取PML/Pin压力值，并更新PML/Pin压力值的显示，Pin压力值达到造压目标跳出循环【目的：测试VinL阀开启状态是否好用】 5. 关闭泵，延时5s 6. 读取PML/Pin压力值，计算PML压力值与Pin压力值的差，如果绝对值不满足＜500kPa，则提示VinL阀异常，终止测试【目的：不满足指标说明VinL打开异常】 7. 关闭VinL,等待30s,读取PML压力，判断泄露，超差提示VoutL泄露/viso阀泄露【目的：不满足指标说明VoutL/Viso泄露】 8. 占空比0.5启动泵，pin=6MPa停止泵，等待10s,读取PML压力，跟上一步PML压力压差>500kPa VinL泄露【目的：不满足指标说明VinL泄露】 9. 打开VoutL阀，延时3s，获取PML压力值，判断PML压力值是否达到排空压力（-50~50kPa），否则提示VoutL阀排空异常【目的：不满足指标说明VoutL打开异常】 |  |  | 【测试方案调整】：测试能否正常打开需要调整：占空比不能限制为1，调整占空比为0.5、0.65、0.8分别进行测试 1.启动维修排液 2.关闭所有控制阀，以占空比0.5启动泵，读取Pin压力达到4000kpa关闭泵 3.读取PML压力，等待10s，再读取PML压力，计算泄漏量>500kpa为不满足指标，提示VinL阀泄露(关不上)，停止测试；如果泄露量<500kpa满足指标，提示VinL阀不泄露 4.以0.50占空比打开VinL阀，等待5s，关闭VinL阀，读取PML和Pin压力值绝对值不满足<500kpa，提示VinL阀打开功能异常(轻度阻塞)，继续打开功能测试；如果压差绝对值满足<500kpa，直接测试步骤7，提示VinL阀打开功能正常 5.以0.65占空比打开VinL阀，等待5s，关闭VinL阀，读取PML和Pin压力值绝对值不满足<500kpa，提示VinL阀打开功能异常(中度阻塞)，继续打开功能测试 6.以0.80占空比打开VinL阀，等待5s，关闭VinL阀，读取PML和Pin压力值绝对值不满足<500kpa，提示VinL阀打开功能异常(严重阻塞)，停止测试 【以上通过，证明VinL阀开关正常，继续测VoutL阀】 7.读取Pin的值，如果<500kpa，提示VoutL阀泄露(关不上)，停止测试；如果>500kpa，提示VoutL阀不泄露 8.继续打压到4000kpa关闭泵 9.以0.50占空比打开VoutL阀，等待5s，关闭VoutL阀，读取PML压力值不满足<500kpa，提示VoutL阀打开功能异常(轻度阻塞)，继续打开功能测试；如果PML压力值满足<500kpa，直接结束测试，提示VoutL阀打开功能正常 10.以0.65占空比打开VoutL阀，等待5s，关闭VoutL阀，读取PML压力值不满足<500kpa，提示VoutL阀打开功能异常(中度阻塞)，继续打开功能测试 11.以0.8占空比打开VoutL阀，等待5s，关闭VoutL阀，读取PML压力值不满足<500kpa，提示VoutL阀打开功能异常(严重阻塞)，停止测试
2 |  | 蓄能器充压检测 |  | ※液路排气（防止加压过程气体压缩带来的数据突变）： 1. 打开VinL和VoutL阀，打开以0.5占空比启动泵，将气路中的空气排空； 2. 等待20s排空完成后，关闭泵，关闭VinH和VoutH阀； ※造压检测 1. 以0.25的占空比启动泵，实时读取压力模块的压力值（每100ms读取一次），120s内达到4.5MPa后关闭泵 2. 打开VinH阀和VoutH阀排空气体 3. 对记录的压力数据进行处理并找到压力最大值（曲线拐点），认为蓄能器压力； 4. 对蓄能器充压压力进行判定 |  | 蓄能器充压指标：（1.5~4.3）MPa |  | 1.蓄能器内部如果不发生形变则蓄能器将不起作用，所以其工作压力需大于其内部充压压力。 2.由于预压泵的控压精细程度很低，所以蓄能器就是用来做精细控压的，保证压源压力平稳过渡，为液路中的控压阀提供可靠稳定的压力源。 3.蓄能器内部压力如何检测？ 3.1.充压检测：由于预压泵每次工作一个冲程吸液量基本一致，当管路中没有气体且容腔一定时，其压力将程指数增长，当管路中压力大于蓄能器内部压力时，管路容腔将随着蓄能器内壁的形变导致容腔变大，进而管路压力上升速率降低，从而通过数据分析可以找到曲线变化的拐点，此拐点的压力值可以近似看作蓄能器内部压力。 3.2.降压检测：如果能够实现每次从管路中流出相同体积的液体，此过程中压力将从缓慢下降直到压力降至蓄能器内部压力时，内部压力开始快速下降，通过数据曲线图同样能找到对应的拐点，同理此拐点将是蓄能器内部压力的近似值。
| 增压缸组件 | 内部压力模块检测 |  | 压力模块检测 1. 发指令给设备进行排空 2. 循环读取 PML & PMH & Pctl压力值，超时时间：20 s 3. 判断 PML 、 PMH 、Pctl压力值是否达到排空压力：-50~50 kPa，均达到则进行下一步，否则超时，提示排空异常或压力模块异常，中止测试 4. 发指令对 PML 、 PMH清零，如果清零失败提示异常，中止测试 5. 间隔 1 s，循环 10 次，获取 PML、PMH压力值 6. 若PML 、 PMH压力值完全无变化，则提示对应模块异常“正常应该有波动，可能接线或者通讯有问题” 【验证PML、PMH模块是否正常】 7. 打开VinL阀、打开Viso阀、关闭其他控制阀【目的：1.确保PMH和Pin模块之间低压液路通； 2.确保造压后液体不会排出去】 8. 计算PMH 和 Pin的差值，差值范围在 500 kPa 之内，则判定Pin 模块正常；否则提示Pin模块异常，终止测试 9. 以占空比0.5启动预压泵造压，Pin等于4MPa停止泵，等待10s，执行步骤8 10. 以占空比0.5启动预压泵造压，Pin等于6MPa停止泵，等待10s，执行步骤8 11. 设备进行维修排液 【到此步说明Pin模块没问题】 12.打开VinH阀，关闭VoutH阀，关闭VinL阀，关闭VoutL阀【目的：1.确保PMH和Pctl模块之间低压液路通； 2.确保液体不会回流出去】 13.等待10s，计算Pin和 Pctl的差值，差值范围在 500 kPa 之内，则判定 Pctl 模块正常；否则提示Pctl模块异常，终止测试 |  | 排空超时：≤ 30s 排空压力：≤ 50kPa | 一.压力模块检测 1.单位切kPa：成功 / 失败（结束测试） 2.启动维修排液：成功 （实时显示PMH、PML并作相关判断） / 失败（结束测试） 3.排空时压力值：（显示PML、PMH、Pin、Pctl值） 4.高压模块清零：成功 / 失败（结束测试） 5.低压模块清零：成功 / 失败（结束测试） 6.清零后压力值：（显示PML、PMH、Pin、Pctl值）/ 失败（不满足要求） 结论： 内部压力模块正常 / 内部压力模块异常。
4 |  | 增压缸电机转速测试 |  | 1. 以占空比1启动旋转电机 2. 间隔1s循环读取电机转速，10s内转速需达到判定指标 |  | 转速指标：4000 r/min | 一.电机转速测试 1.启动旋转电机：成功 / 失败（结束测试） 2.读取电机转速：成功 （实时显示转速并作相关判断） / 失败（结束测试） 结论： 增压缸电机转速正常 / 增压缸电机转速异常。
|  | 高低压隔离阀 |  | 检测Viso阀功能及泄露 1. 启动维修排液（如果存在PMH零点校偏，在上边内部压力模块就能检测出来，到隔离阀测试无需再次排空检测，直接维修排液就行） 2. 关闭VoutL阀，关闭VinH阀，打开VinL阀，打开Viso阀，打开VoutH阀【让低压液路形成通路】 3. 以占空比0.2启动液压泵造压，控压目标：70s达到4MPa 4. 间隔0.1s循环读取Pin压力值，并更新Pin压力值的显示，Pin压力值达到造压目标跳出循环 5. 关闭泵，延时10s 6. 读取PML/Pin压力值，计算PML压力值与Pin压力值的差，如果绝对值不满足＜500kPa，则提示VinL阀异常（前提是Pin和PML正常），终止测试【不满足指标说明VinL阀打开功能不正常，如果VinL阀有问题，Viso阀测试无从谈起】 7. 读取PMH/PML压力值，计算PMH压力值与PML压力值的差，如果绝对值不满足＜500kPa，则提示Viso阀异常，终止测试【不满足指标说明Viso阀打开功能不正常】 8. 关闭Viso阀 ，以占空比0.5启动液压泵造压，控压目标：70s达到6MPa 9. 间隔0.1s循环读取Pin压力值，并更新Pin压力值的显示，Pin压力值达到造压目标跳出循环 10. 关闭泵，延时10s 11.读取PMH压力，判断泄露，超差提示Viso泄露【不满足指标说明Viso关闭功能不正常（泄露）】 |  | 一次控压压力：≥ 4000kPa 造压超时：≤ 70s 低压进液控制阀开两端压差：≤ 500kPa 隔离阀两端压差：≤ 500kPa 二次控压压力：≥ 6000kPa 排空超时时间：=30s 压力差绝对值：≤ 500kPa | 一.Viso阀动作测试 1.单位切kPa：成功 / 失败（结束测试） 2.启动旋转电机（占空比0.5）：成功 / 失败（结束测试） 3.操作阀门，形成通路：成功 / 失败（结束测试） 4.启动泵（占空比0.5）：成功（实时读取Pin、PMH、PML值，并作相关判断） / 失败（结束测试） 5.VinL阀前后压力：成功 （判断PMH、Pin差值） / 失败（结束测试） 6.Viso阀前后压力：成功 （判断PMH、PML差值） / 失败（结束测试） 7.关闭Viso阀：成功 / 失败（结束测试） 8.获取容栅尺位置：成功（读取容栅尺位置，并作相关判断） / 失败（结束测试） 9.VoutL阀打开前：（显示PMH值） 10.打开VoutL阀：成功 / 失败（结束测试） 11.VoutL阀打开后：成功 （显示PMH、PML值，并作相关判断） / 失败（结束测试） 12.打开Viso阀，排空压力：成功 / 失败 结论： Viso阀正常 / Viso阀异常。
|  | 容栅尺测试 |  | 1. 关闭所有阀，打开VoutL阀，打开Viso阀，打开VinH阀 2. 以占空比0.5启动旋转电机 3. 以占空比1启动液压泵造压，造压目标：30s内达到1MPa 4. 间隔0.1s循环获取Pin\Pctl压力值， 5. Pin压力值达到造压目标则跳出循环，超时则关闭泵并终止测试 6. 关闭泵，延时3s 7. 获取容栅尺位置，判断容栅尺位置是否在最右侧且符合指标（58~61mm），（同时判断容栅尺线性指标是否满足指标）否则提示容栅尺异常 8. 启动维修排液，等待5s，关闭旋转电机 |  | 造压压力：≥ 1000kPa 造压超时：≤ 100s 容栅尺位置：58~61mm | 一.容栅尺测试 1.单位切kPa：成功 / 失败（结束测试） 2.关闭所有阀，打开VoutL、Viso、VinH阀：成功 / 失败（结束测试） 3.启动旋转电机（占空比0.5）：成功 / 失败（结束测试） 4.启动泵（占空比1）：成功（实时读取Pin、Pctl值，并作相关判断，实时显示容栅尺位置） / 失败（结束测试） 5.获取容栅尺位置：成功（读取容栅尺位置，并作相关判断【增加容栅尺线性指标判断】） / 失败（结束测试） 6.启动维修排液：成功 / 失败（结束测试） 7.关闭旋转电机：成功 / 失败 结论： 容栅尺正常 / 容栅尺异常。 | 栅尺测试判定增加过程移动线性判断，启动容栅尺移动后，实时读取容栅尺位置，当前位置-上一个位置满足线性指标 调整细节