A20标定系统需求书

一、系统架构

标定工装拓扑图如下图所示：

图1 标定工装拓扑图

每一套标定系统包括一台电脑，一台温箱，一台压力控制器，一个网络交换机，一台ConST685（校准基准板的时候使用，平时不配备），6-9个信号采集箱。每个信号采集箱配备16个工装板和一个基准板。

1-电脑：系统的核心。主要提供三部分功能：模块批量升级、基准板校准、压力模块标定。

2-温箱：温源

3-压力控制器：压源

4-网络交换机：

5- ConST685：测量基准板输出的电流、电压值。电脑端通过网线/串口读取685的测量值，并下发到基准板。

6-信号采集箱：信号采集箱配备16个工装板和一个基准板。

6.1-工装板：作为压力模块与串口服务器之间的桥梁，一端连接压力模块，一端连接串口服务器。与串口服务器之间采用隔离串口通信；与压力模块端采用OWI通信或RS485通信。其同时具备电流（0-20mA）、电压测量（0-10V）；电流、电压校准并存储校准系数等功能。

6.2-基准板：为工装板提供标准的电流（0/20mA）、电压信号（0/10V），板内自带的存储器保存电流、电压的真实值。其通过隔离串口与串口服务器通信。

7-模块：压力变送器模块，分为电流型、电压型、RS485型；

二、业务流程

系统总共有三个业务模块：模块批量升级、压力模块标定、基准板校准。

2.1 模块批量升级