+

文件名称：PS02项目设计开发任务书

文件编号：CST-CX-12-F01

版本号/修改码：V1.0

文件密级：秘密

受控标识：受控

拟制/日期： 2024年11月15日

审核/日期： 2024年11月22日

批准/日期： 2024年11月29日

修订页

| 编 号 | 章节 名称 | 修订内容简述 | 修订 日期 | 订前 版本 | 订后 版本 | 拟制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 创建 |  | 2024-10-31 | V1.0 |  | 季伟 | 陈高飞 | 姜维利 |

本版本与旧文件（版本）的关系

无。

纸质文件发放范围：研发中心 研究院

目录

一、立项背景 4

二、项目描述 4

三、整机技术方案 4

四、压力量程与指标 5

五、数字压力模块 6

六、棒式压力变送器 7

七、产品成本控制 9

八、提交成果 10

九、人员配置 10

十、项目开发阶段 10

十一、项目风险 11

PS02项目设计开发任务书

一、立项背景

康斯特多年以来持续投入压力传感器技术的研发，取得了重要的突破，其核心性能已达到国际一流的水准，部分性能甚至已经国际领先，已逐步实现了高端传感器的自给自足，实现了初步的投资回报的良性循环。高端的压力传感器和压力变送器是重要的工业基础仪表，有着巨大的市场空间，但一直以来都被国际品牌垄断，高端压力传感器和变送器的技术链条非常长，涉及到传感器芯体制造、传感器芯体封装、传感器工艺处理、先进的温度补偿算法、高精度的电测技术和压力性能指标综合评价系统等，涵盖了半导体技术、硬件电路技术和材料等多个学科，这是一个不能有短板的系统工程，并需要巨量的投入，康斯特几乎掌握了全链技术，并有着充足的人才技术储备和资金的积累，加之全球局势尤其是国内市场环境的改变，研发高端压力变送器并打破国际品牌的长期垄断的时机已经成熟。

压力变送器的产品设计方案直接决定了产品的生产模式、目标客户群体和市场销售模式，技术与市场之间有着巨大的鸿沟，压力变送器市场与公司传统的计量市场有着巨大的差异，这一市场对产品长期运行的可靠性和现场环境的适应性要求很高，比如电磁干扰、振动冲击和介质腐蚀等，为了在高端变送器市场占有一席之地并立稳脚跟，在产品设计过程中需要充分统筹考虑各方便的限制因素，并借助项目开发逐步打造与产品和市场相匹配的生产与销售体系。

市场前景很好，同时还要充分尊重市场规律，产品研发完成后，市场验证需要有比较长的时间，尤其是国外的市场(可以提前调研潜在用户)，要有面对现实做好打持久战和坐一段时间冷板凳的心理准备。奇点已来，顺势而为，眼里有光，心里有术，脚踏实地，变送器之火可以燎原！

二、项目描述

- 项目代号: PS02

- 项目别称: 金箍棒

- 产品名称: 棒式压力变送器、数字压力模块

- 设计目标：设计完成棒式压力变送器及数字压力模块。

- 主要场地：研发中心、研究院

- 项目时间：2025.01.01~2026.06.30

三、整机技术方案

1、模块化设计，三段式结构：变送输出模块、数字压力模块和压力接头

2、生产模式：各模块独立生产(含温补)，发货前根据订单需求组装，产线标定后发货

| 模块 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 数字压力模块 | - 数字压力模块，全温温补，标准化独立生产 - 全量程充油 - 可独立售卖，单独取证(CE、IECEx) |
| 变送输出模块 | - 完成模拟量信号或者数字信号的输出、电气接口的连接 - 模拟信号输出的变送模块可以独立温补 - 电气接头支持常规的M12X1 – 4Pin/5Pin、线缆和赫斯曼等，非常规接头支持定制，结构要统一考虑 |
| 压力接头 | - 压力接头与数字压力模块焊接密封 - 根据市场反馈确认常用的压力接头形式，常规备货 - 非常规接头接单生产 |

四、压力量程与指标

| 芯体 |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 芯片 | 设计 量程 | Typical Rang | Accuracy (Room Temp.) | Total error band (Comp. Temp.) | Stability (3years) | Over Pressure | Burst Pressure |
| 表压 | C23G | 30kPa.G | 16kPa.g | 0.05%, | 0.2%，0.1%，0.05%， | 0.1%,0.05%， | 10xFS | 10xFS |
|  |  |  | 40kPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  | C34G | 400kPa.G | 100kPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 250kPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 600kPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  | C43G | 3MPa.g | 1MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 2.5MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 6MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 20MPa | 20MPa |
| 表压 (绝压) | C54A | 40MPa.a | 10MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 25MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 70MPa | 70MPa |
|  |  |  | 40MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 70MPa | 70MPa |
|  | C58A | 80MPa.a | 70MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 150MPa | 150MPa |
|  |  |  | 100MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 150MPa | 150MPa |
| 绝压 | C34A | 400kPa.a | 100kPa.a | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 250kPa.a | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 400kPa.a | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 600kPa.a | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  | C43A | 3MPa.a | 1MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 2.5MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 6MPa.g | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 20MPa | 20MPa |
|  | C54A | 40MPa.a | 10MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 4xFS | 6xFS |
|  |  |  | 25MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 70MPa | 70MPa |
|  |  |  | 40MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 70MPa | 70MPa |
|  | C58A | 80MPa.a | 70MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 150MPa | 150MPa |
|  |  |  | 100MPa | 0.05% | 0.2%，0.1%，0.05% | 0.1%,0.05% | 150MPa | 150MPa |

五、数字压力模块

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 直径≤Φ19mm,长度约1inch |
| 重量 | TBD |
| 供电 | 电压:3.0V~7.2V；工作功耗≤1.5mA；休眠功耗≤0.1uA |
| 通讯 | - I2C或UART，可通过指令切换协议方式 - I2C通讯时钟速度≤400kHz(从设备) - UART默认波特率115200(根据实测功耗调整)，可通过指令切换波特率，通迅协议Modbus-RTU |
| 接口 | - 接口定义:VCC,GND,SCL/TXD,RXD/SDA，GPIO(暂定：数据转换完成通知或者同步信号) - 玻璃烧结插针，Φ0.6mm，裸漏长度4mm(可根据整机设计情况修改) - 预设用于电路板的焊接定位的结构特征 |
| 测量速度 | ≤1kHz,速度可设置 |
| 分辨率 | 压力≤1ppm FS @10Hz；温度≤1mK @1Hz |
| 温度测量 (预留功能) | 内置TMP117，可实现在压力的温度补偿过程中，利用TMP117校准传感器阻抗温度，设计工装时需要注意传感器与TMP117的均温，以给用户提供温压一体的功能。此功能根据市场/用户情况二次开发。（预留功能，待讨论） |
| 环境特性 | 操作温度：(-55~125)℃；存储温度：(-55~125)℃；补偿温度：(-40~125)℃ |
| 绝缘特性 | ＞100MΩ@500VDC(外壳与传感器及电路) |
| 振动 | Sinusoidal Vibration to DO-160G Curve W. 5 to 2000 Hz, 30 g peak. ---- 机载设备(严酷) Random vibration to DO-160G Cat. R (robust) Curves D1+E1. 10 to 2000 Hz, peak ASD 0.16 g2 /Hz. ---- 机载设备(严酷) Random vibration to BS EN 61373:2010. 5 to 250 Hz, peak ASD 6.12 g2 /Hz. ----铁路 10 g, 10…2000 Hz, ±10 mm，IEC 60068-2-6 ---- 电子设备 |
| 冲击 | 1000 g half-sine for 1 ms---- IEC 60068-2-27 |
| 静电等级 | 4kV(HBM3,IEC61000-4-2) |
| 防爆认证 | - 独立取得IECEx的证书，CSA和ATEX暂时不做 - 取证时，需要尽可能的覆盖更多的预留型号 - II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga，Ex D IIC T4…T6(本安+隔爆) - (T4 @ -55℃~110℃；T5 @-55℃~80℃；T5 @-55℃~65℃) |
| 压力接口 | - 预设两种压力连接/密封方式：焊接压力转接头及密封圈；可根据用户需求选装密封圈或者焊接压力转接头 - 厂内标定可采用密封圈的方式；焊接不能影响压力的性能 - 壳体/膜片AISI 316L；密封圈：FKM(Viton Shore A ,-20℃~200℃).... |
| 备注：数字压力模块的电测接口默认为玻璃烧结的裸针，但接受用户定制(二次转接)；压力接头默认为O圈，但可接受用户定制为各种压力接头（与棒式压力变送器类似）。 |  |

六、棒式压力变送器

1、机械特性

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸 | Φ19mm x 60mm(不含连接器，不同量程的可略有差异) (压力接头上用于紧固传感器用的6方结构,采用标准尺寸且不能超过Φ19mm) |
| 重量 | TBD |
| 压力接头 | 1/2NPT,1/4NPT,G1/4A,G1/2A,M20*1.5,M14*1.5,G1/2B,G1/4B... |
| 材料 | - 壳体AISI 316L - 膜片AISI 316L - 压力接头AISI 316L - 密封材料: 1)螺纹端面密封(优选)：不锈钢垫(优选)、紫铜垫 2)螺纹根部密封:EPDM、FKM - 硅油(全量程充油) |
| 备注:数字压力模块与棒式变送器的压力接口采用焊接密封。 |  |

2、环境特性

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 介质温度范围 | -40℃~125℃ |
| 环境温度范围 | -40℃~125℃ |
| 存储温度范围 | -55℃~125℃ |
| 防护等级 (与连接器有关) | IP65(Indoor, cable/Micro-DIN) IP67(Outdoor, M12x1/MIL-C-26482) IP68(液位) |
| 压力循环寿命 | ＞1000万次@(0~100%FS) |
| 振动 | Sinusoidal Vibration to DO-160G Curve W. 5 to 2000 Hz, 30 g peak. ---- 机载设备(严酷) Random vibration to DO-160G Cat. R (robust) Curves D1+E1. 10 to 2000 Hz, peak ASD 0.16 g2 /Hz. ---- 机载设备(严酷) Random vibration to BS EN 61373:2010. 5 to 250 Hz, peak ASD 6.12 g2 /Hz. ----铁路 10 g, 10…2000 Hz, ±10 mm，IEC 60068-2-6 ---- 工业电子设备 |
| 冲击 | 1000 g half-sine for 1 ms---- IEC 60068-2-27----机载设备(严酷) |
| 备注:振动冲击的试验等级很高，是核心关键参数，涉及结构设计和硬件设计，需要重点关注 |  |

3、电气特性

| 接口类型 | 数字 | 数字 | 电流输出+数字 | 电压输出+数字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟接口 |  |  | （4~20）mA | 0~10V | 0~5V |
| 数字接口 | CANopen | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| 供电电压 | (8~32)VDC | (3.2~32)VDC | （8~32)VDC | （13~32)VDC | （8~32)VDC |
| 功耗 | ＜60mA | <10mA | <3.5mA(无输出) | <10mA | <10mA |
| 备注: - RS485与CANopen共用物理层（待讨论） - RS485采用ModbusRTU协议,通讯距离1.2km; - CANopen符合CiA:DS301通许协议、DS404设备描述。(需要取得相关认证) - 如电流输出模式的最低供电电压8V难以实现(或可能会牺牲其它关键性能，如采样率)，则可适当提高，上限为12V - 连接器：Raychem线缆、赫斯曼插头、M12x1-4Pin/5Pin、MIL-C-26482(军用航插)... - 开发优先级别： - RS485(现有优质目标客户) - 电流输出+RS485 - 电压输出+RS485 - CANopen |  |  |  |  |  |

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 开机时间 | ＜250ms |
| 热机时间 | ＜30ms(数字传感器芯体,从开机到保证指标时间) |
| 接口保护 | 任意接口短路、过压±33V |
| 绝缘特性 | >100MΩ @ 500VDC，任意接口对外壳 |
| 模拟接口 | 电流输出：Rload≤(供电电压-8V)/25mA 电压输出：Rload>5kΩ |
| 测量速度 | ≤1kHz |

4、产品认证

| 认证 | 标准 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC | EN 61326-1(通用) EN 61326-2-3(工业变送器) EN 61326-3-1(功能安全) EN 50121-3-2(铁路) | 测试 | 标准 | 判据 |
|  |  | ESD | 接触4kV(内控8kV) 空气8kV(内控15kV) | A |
|  |  | 电磁场 | 80MHz~1GHz 20V/m(内控≥30V/m) 1.4GHz~2GHz 10V/m(内控≥15V/m) 2GHz~2.7GHz 10V/m(内控≥15V/m) 5.1GHz~6GHz 3V/m(内控≥5V/m) | A |
|  |  | 工频磁场 | 30A/m(内控≥45A/m) | A |
|  |  | 雷击 | 3 kV (5/50 ns, 5 kHz) | A |
|  |  | 浪涌 | 1 kV (line to line) 2 kV (line to ground) | B |
|  |  | 传导抗扰 | 10 V (150 kHz to 80 MHz)(内控≥20V) | A |
|  |  | 共模干扰 | 1 V to 10 V, 20 dB/Decade (1.5 kHz to 15 kHz) 10 V (15 kHz to 150 kHz) 10 V (DC, 16 2/3 Hz, 50/60 Hz and 150/180 Hz) 100 V short duration (1 s. DC, 16 2/3 Hz and 50/60 Hz) | A |
|  |  | 电压跌落 | 40 % UT for 10 ms | B |
|  |  | 短时中断 | 0 % t/T for 20 ms | B |
| 防爆 | IEC 60079-0 IEC 60079-1 （隔爆） IEC 60079-11(本安) IEC 60079-31(粉尘) | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga(本安)，Ex D IIC T4…T6(隔爆) III 1D Ex ia IIIC T4...T6 Da/Db，Ex D IIIC T4…T6Da/Db(粉尘) (隔爆要求玻璃烧结厚度≥3mm，对结构的静压强度有要求) |  |  |
| 船级社 | DNV(挪威) CCS(中国) | - Temperature Class D - Humidity Class B - Vibration Class B - EMC Class B - Enclosure (DIN Plug) - C (IP56) - Enclosure (Depth Cable) - D (IP68 -200 mH2O) - Enclosure (Demountable Depth Cable) - D (IP68 -100 mH2O) |  |  |
| 铁路 | EN 50155、EN61373 | / |  |  |
| 备注： - 测试认证分为专项试认证及行业试认证，行业的测试认证会与专项试认证有重叠关系，需要收集竞品的认证/测试信息，抽取出来专项的测试认证信息，汇总整合后取最苛刻的专项测试等级； - 测试认证是行业门槛，为了尽可能的降低现场适应风险，在设计及测试时，要留有足够的裕量，内控标准要严于上述标准；为了确定内控标准是否足够严苛，可以拿竞品做对比测试分析。 |  |  |  |  |

七、产品成本控制

| 序号 | 主要组件 | 目标成本@20K/YEAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字压力模块 | <￥175 |
| 2 | 变送器输出模块 | <￥75 |
| 3 | 压力接头 | <￥35 |
| 4 | 包装 | <￥15 |
| - 整机目标BOM成本：<￥300 @(10K PER YEAR)；整机成本与产量高度相关，上述目标成本基于年产10K ； - 基于此目标成本编制《产品成本设计书》，根据项目的不同阶段定期核算修正；《产品成本设计书》需要进一步拆解成本构成，并核算生产成本,给出不同产量下的阶梯成本，为后续的市场定价提供依据。 |  |  |

成本控制详见《产品成本控制设计书》；

八、提交成果

| 序号 | 成果内容 |
| --- | --- |
| 1 | 齐套CAXA归档文件 |
| 2 | 齐套生产工装 |
| 3 | 齐套生产管理软件 |
| 4 | 齐套产品认证证书 |
| 5 | 齐套程序源码 |
| 6 | 齐套产品各阶段测试报告 |
| 7 | 齐套产品专利&软件著作权 |
| 8 | 齐套产品定型确认报告 |
| 9 | 齐套市场推广用文件 |

九、人员配置

| 序号 | 职能团队 | 主要人员 | 所属部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 汪正波 | 研究院 |
| 2 | 硬件开发团队 | 汪正波、汪普宏、任克强、李振华、盖俊东 | 研究院/研发中心 |
| 3 | 结构设计团队 | 王明志 | 研究院 |
| 4 | 工业设计团队(包装/说明书) | 待定 | 研发中心 |
| 5 | 测试团队 | 待定 | / |
| 6 | 工装团队 | 待定 | / |
| 7 | 工艺团队 | 待定 | / |
| 8 | 市场团队 | 何君洲、王仕宇 | 营销中心 |
| 9 | 产品经理 | 季伟 | 研发中心 |
| 10 | 战略评估团队 | 姜维利、何欣、赵士春、赵明坚、陈高飞 | 战略委员会 |

十、项目开发阶段

| 开发阶段 | 时间安排 | 样机数量 |
| --- | --- | --- |
| 产品立项 | 2025.01.01 | / |
| 详细设计 | 2025.01~2025.02 | / |
| 原型样机 | 2025.03~2025.06 | 200 |
| 模具样机 小批试产 | 2025.07~2025.09 2025.10~2025.12 | 1000(具备送样条件) |
|  |  | 1000 |
| 项目较为特殊，产品品类很多，模具样机与小批试产的界限较为模糊，采取定型一款导入一款的敏捷开发策略，在模具样机阶段具备送样条件。 |  |  |

十一、项目风险

| 编号 | 风险描述 | 风险级别 | 风险策略 | 风险状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器耐振冲击风险 | 高 | 仿真+测试 | 潜在状态 |
| 2 | -40℃和125℃，硅油高温膨胀、气化，低温粘滞影响响应速度 | 高 | 仿真计算+测试 | 潜在状态 |
| 3 | -40℃和125℃，电子元器件的可靠性(高温氧化/应力) | 高 | 器件选型+结构气密/低应力设计 | 潜在状态 |
| 4 | 连接器的可靠性 | 高 | 器件选型+测试 | 潜在状态 |
| 5 | 定制的模拟芯片的可靠性 | 高 | 制定备用方案 | 潜在状态 |
| 6 | 结构难度大，影响项目开发周期 | 高 | 暂无 | 潜在状态 |
| 7 | 工业现场适应性的风险(电磁兼容/振动等) | 高 | 采用超过标准要求的内控测试级别，做好裕量设计；找种子用户，提前试用测试。 | 潜在状态 |

风险控制详见《产品风险控制设计书》

附录：

竞品测试认证信息汇总

| 测试认证 | ADROIT6200 | Keller-33X | Wika-P30 | UNIK/DPS 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 | Sinusoidal Vibration to DO-160G Curve W. 5 to 2000 Hz, 30 g peak. | 10 g, 10…2000 Hz, ±10 mm （IEC 60068-2-6） | 10 g, 10…2000 Hz, ±10 mm （IEC 60068-2-6） | / / / |
|  | Random vibration to DO-160G Cat. R (robust) Curves D1+E1. 10 to 2000 Hz, peak ASD 0.16 g2 /Hz. |  |  |  |
|  | Random vibration to BS EN 61373:2010. 5 to 250 Hz, peak ASD 6.12 g2 /Hz. |  |  |  |
| 冲击 | Shock, 1000 g half-sine for 1 ms. | 50 g, 11 ms （IEC 60068-2-27） | 200 g,（IEC 60068-2-27） 1米跌落 | / |
| 电磁兼容 |  | EN 61326-1 EN 61326-2-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 | EMC指令EN 61326标准，电磁辐射（1组，B类）和电磁干扰抗扰度 （工业应用） | EN 61326-1: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EN 61326-2-3:Particular requirements for pressure transducers |
| 防爆 | / | / | / | IECEx/ATEX/INMETRO/ NEPSI/FM Ex ia IIC T5 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +80°C) |
| 铁路 | / | / | / | EN 55011 (CISPR 11) Class A, Group 1 & FCC (47 CFR 15) |
| 船级社 | / | / | / | DNV: - Temperature Class D - Humidity Class B - Vibration Class B - EMC Class B - Enclosure (DIN Plug) - C (IP56) - Enclosure (Depth Cable) - D (IP68 -200 mH2 O) - Enclosure (Demountable Depth Cable) - D (IP68 -100 mH2 O) CCS: - Trim control By moving fuel, cargo, and ballast around, the trim of the ship is maintained - A ship can be considered as an industrial site with engines and machines which have numerous pressure point measurement requirements. |

| 测试认证 | Ashcroft-E2G | Keyence-GP-M | Wika-A10/S20/IS-3 | Trafag-8283/87/88/92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 | IEC60068-2-6 10G | IEC60068-2-6 20G | IEC60068-2-6 10G | 15 g RMS (20...2000 Hz) acc.to EN 60068-2-64 25 g sin (80...2000 Hz) EN 60068-2-6 |
| 冲击 | IEC60068-2-27 80G | IEC60068-2-27 50G | IEC60068-2-27 100G | 500 g / 1 ms acc.to EN 60068-2-27 |
| 电磁兼容 | EN61326-1 EN61326-2-3 (Industrial Env.) | / | 30 V/m (80 ... 1,000 Mhz) | EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN50121-3-2 |
| 防爆 | / | / | ATEX/IECEx | ATEX and IECEx II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga |
| 铁路 | / | / | / | EN 50155 (Railways) |
| 船级社 | / | / | / | DNV-GL |