- 写序列号指令

序列号构成：C1025D010001，共12个字符

对应的Hex：43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31

指令：01 29 51 A0 00 06 0C 43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31 15 26

返回值：01 29 51 A0 00 06 CC D0

其中“01 29 51 A0 00 06 0C”为固定字，“43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31”为序列号，“15 26”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读序列号指令

指令：01 28 51 A0 00 06 F1 10

返回值：01 28 0C 43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31 6E C2

其中“01 28 0C”为固定字，“43 31 30 32 35 44 30 31 30 30 30 31”为序列号，对应ascii码为“C1025D010001”，“6E C2”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读软件版本指令

指令：01 28 80 10 00 09 89 CF

返回值：01 28 12 41 32 30 41 20 56 30 30 2E 30 30 2E 30 30 2E 30 31 20 42 D9

其中“01 28 12”为固定字，“41 32 30 41 20 56 30 30 2E 30 30 2E 30 30 2E 30 31 20”为软件版本号，对应ascii码为“A20A V00.00.00.01”，“42 D9”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读硬件版本指令

指令：01 28 80 1A 00 05 A9 C8

返回值：01 28 0A 41 32 30 41 20 56 30 2E 31 20 38 9F

其中“01 28 0A”为固定字，“41 32 30 41 20 56 30 2E 31 20”为硬件版本号，对应ascii码为“A20A V0.1 ”，“38 9F”为crc16，小端；其余指令类同。

- 量程迁移指令

指令：01 29 51 3E 00 05 0A 00 00 C8 C2 00 00 FA 43 00 01 93 8E

返回值：01 29 51 3E 00 05 ED 3F

其中“01 29 51 3E 00 05 0A”、“00 01”为固定字；“00 00 C8 C2”为迁移量程下限，对应浮点数-100，单位kpa，小端；“00 00 FA 43”为迁移量程上限，对应浮点数500，单位kpa，小端；“93 8E”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读迁移量程指令

指令：01 28 51 3E 00 04 11 3F

返回值：01 28 08 00 00 C8 C2 00 00 FA 43 8F 90

其中“01 28 08”为固定字，“00 00 C8 C2”为迁移量程下限，对应浮点数-100，单位kpa，小端；“00 00 FA 43”为迁移量程上限，对应浮点数500，单位kpa，小端；“8F 90”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读压力指令

指令：01 03 00 02 00 02 65 CB

返回值：01 03 04 43 FA 00 00 CF 86

其中“01 03 04”为固定字， “43 FA 00 00”为压力值，对应浮点数500，单位kpa，大端；“CF 86”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读压力类型指令

指令：01 28 51 37 00 01 01 3E

返回值：01 28 02 00 00 B1 A0

其中“01 28 02”为固定字， “00 00”为压力类型，U16大端，0为表压， 2为绝压，3为差压，其他值无效；“B1 A0”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读精度指令

指令：01 28 51 36 00 01 50 FE

返回值：01 28 02 00 0A 31 A7

其中“01 28 02”为固定字， “00 0A”为精度值，U16大端，精度*100，Eg:0.1%=10；“31 A7”为crc16，小端；其余指令类同。

- 读AD码指令

发：01 28 70 00 00 20 7A D4

返回：01 28 40 C2 D6 FF FF 95 DE 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 88

压力AD绝对值<300000

桥阻值介于9000到11000之间

温度介于15~30℃

- 测试本底功耗——工装无法测试，暂时不测

- 电流输出测试：4mA和20mA

进入OWI后，需要进入调试模式才可以输出电流

指令

发：01 29 80 02 00 01 02 00 01 24 C4

回：

指令4mA：

发：01 29 80 03 00 01 02 29 00 FB 45

回：

指令20mA：

发：01 29 80 03 00 01 02 CF 49 70 D3

回：

判定指标：±0.3mA

- 电压输出测试：0.5V和10V

- 进入OWI后，需要进入调试模式才可以输出电流

- 指令

- 发：01 29 80 02 00 01 02 00 01 24 C4

- 回：

- 指令0.5V：

- 发：01 29 80 03 00 01 02 06 66 67 5F

- 回：

- 指令10V：

- 发：01 29 80 03 00 01 02 7F FF 84 A5

- 回：

- 判定指标：±0.2V